附件：

项目标的及技术要求

| 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外可见分光光度计 | 套 | 1 | 1 工作环境 - 使用温度范围：15°C - 35°C - 使用湿度范围：30% - 80% 2 技术参数要求 - 光学系统: 双光束 - 分光器:象差校正型切尼尔一特纳装置 - 设定波长范围: 185到1400nm，软件上能设置最大波长到1400nm，需提供证明， - 衍射光栅刻线数: ≥1300 lines/mm - 波长准确性: ≤±0.1nm（656.1nm） - 波长重复精度: ≤±0.05nm - 波长扫描速度: 波长移动速度: ≥14000nm/min;最大扫描速度：≥4000nm/min; - 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以≥1nm单位设置；其它为≤0.1nm单位 - 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm到370.0 nm - 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm/2.0L/5.0L（≥8档调整）需提供证明。 - 分辨率: ≥0.1nm - 杂散光: ≤0.005%T（220nm) - 测光方式: 双光束测光方式 - 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量 - 测光范围: 吸光度：-5到5 Abs - 光度准确性：≤±0.002Abs(0-0.5Abs) - 光度重现性：≤±0.001Abs(0.5Abs) - 噪音：≤0.00003Abs (500nm) - 基线稳定性：≤0.0002Abs/hour - 基线平直度：≤±0.0003Abs(200-860nm) - 记录范围: 吸光度-10~10 Abs; - 漂移：≤0.0002Abs/h - 基线校正：仪器自动校正 - 检测器：光电倍增管 - 光源：卤素灯和氘灯。 配置情况如下： 紫外可见分光光度计主机 1套 软件 1套 比色皿 2对 打印机 1套 |